## Slide 1
Temperaturno mapiranje hladnjaka
Zašto jedno mjerenje nije dovoljno?
Ana Smiljan - Alius grupa d.o.o.

## Slide 2
Ključna razmatranja
Zašto je temperatura kritična?
Očuvanje kvalitete i učinkovitosti od +2 do +8 °C nije preporuka — to je uvjet stabilnosti!
Tehničke karakteristike ≠ stvarni uvjeti
Odstupanja = razgradnja lijeka
Krajnji rizik - pacijent

## Slide 3
Što je temperaturno mapiranje?
Analiza raspodjele temperature unutar hladnjaka radi identificiranja kritičnih točaka i procjene stabilnosti temperature tijekom vremena.
To je jedini način da vidimo što se stvarno događa unutar hladnjaka.

## Slide 4
Cilj mapiranja

## Slide 5
Ključne prednosti dobre homogenosti
Temperaturna homogenost - ključni čimbenik stabilnosti lijekova
Svaki lijek mora imati ISTE uvjete
Lokalna odstupanja predstavljaju skriveni rizik
Ovisi o stvarnim uvjetima korištenja, ne samo o uređaju
Homogenost temperature se procjenjuje kroz raspon i odstupanja temperatura unutar hladnjaka.

## Slide 6
Primjer rezultata
5.1 °C
Prosječna temperatura
2.3 °C
Minimalna temperatura
8.7 °C
Maksimalna temperatura
6.4 °C
Raspon temperature
Ovi rezultati pokazuju značajne temperaturne varijacije.

## Slide 7
Gdje su hladnjaci najnestabilniji?
Kritične temperaturne točke
Hladna zona: Obično se nalazi u stražnjem dijelu hladnjaka.
Stabilna zona: Najujednačenija temperatura često se nalazi u sredini.
Topla zona: Često se nalazi u blizini vrata.

## Slide 8
Utjecaj otvaranja vrata
Porast temperature
Otvaranje vrata hladnjaka može uzrokovati porast unutarnje temperature za +2,5 °C u roku od nekoliko minuta.
Vrijeme stabilizacije
Potpuna stabilizacija temperature može potrajati 10-15 minuta nakon otvaranja vrata.
Kumulativni učinci
Ove temperaturne fluktuacije dovode do kumulativnih učinaka na očuvanje lijekova i potrošnju energije.
Često otvaranje vrata značajno utječe na očuvanje kvalitete lijekova i energetsku učinkovitost zbog temperaturnih fluktuacija i duljeg vremena oporavka.

## Slide 9
Postupak mapiranja temperature
Planiranje
Što dokazujemo?
Pozicioniranje senzora
Gdje mjerimo?
Kontinuirano praćenje
Što se stvarno događa?
Analiza podataka
Gdje je problem?

## Slide 10
Zaključak
Temperatura nije jednaka u cijelom prostoru
  Temperature unutar jednog hladnjaka mogu se razlikovati za 3–6 °C.
Jedno mjerenje nije reprezentativno
  Temperatura u hladnjaku nije u potpunosti ujednačena.
Temperaturno mapiranje – jedini objektivan dokaz
  Mapiranje temperature ključno je za utvrđivanje stvarnih uvjeta skladištenja.
Ako ne mapiramo — zapravo ne znamo u kakvim uvjetima čuvamo lijekove!